Приложение 7

Проблемы контроля определения антибиотикочувствительности и их решение

| Антимикробное средство | Контрольный штамм* | Проблема | Возможные причины | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аминогликозиды | Любой | Уменьшенная зона (задержки роста) | Сниженная pH среды | Приемлемый уровень pH = 7,2–7,4. Инкубирование в атмосфере CO2 закисляет среду, поэтому его следует избегать. |
| Аминогликозиды | Любой | Расширенная зона | Повышенная pH среды | Приемлемый уровень pH = 7,2–7,4. |
| Аминогликозиды | P. aeruginosa ATСC 27853 | Уменьшенная зона | Повышено содержание Ca++ и/или Mg++ в среде | Сменить партию среды. |
| Аминогликозиды | P. aeruginosa ATCC 27853 | Расширенная зона | Понижено содержание Ca++ и/или Mg++ в среде | Сменить партию среды. |
| Амоксициллин/клавуланат | E. coli ATCC 35218 | Уменьшенная зона | Клавулановая кислота могла разрушиться и потерять активность. | Сменить партию дисков. Проверить условия хранения и герметичность упаковки. |
| Ампициллин | E. coli ATCC 35218 | Расширенная зона (ввиду устойчивости зона должна отсутствовать) | Спонтанная потеря культурой плазмиды, контролирующей синтез бета-лактамазы. | См. Примечание |
| Бета-лактамы | Любой | Постепенное (от раза к разу) уменьшение зоны | Утрата активности антибиотика в диске | Сменить партию дисков. Проверить условия хранения и герметичность упаковки (особенно чувствительны к ним имипенем, клавулановая кислота и цефаклор) |
| Азтреонам Цефотаксим Цефподоксим Цефтазидим Цефтриаксон | K. pneumoniae ATCC 700603 | Расширенная зона | Спонтанная потеря культурой плазмиды, контролирующей синтез бета-лактамазы. | См. Примечание |
| Цефотаксим / клавуланат Цефтазидим / клавуланат | K. pneumoniae ATCC 700603 | Отрицательный результат теста на БЛРС | Спонтанная потеря культурой плазмиды, контролирующей синтез бета-лактамазы. | См. Примечание |
| Пенициллины | Любой | Расширенная зона | Сниженная pH среды | Приемлемый уровень pH = 7,2–7,4. Инкубирование в атмосфере CO2 закисляет среду, поэтому его следует избегать. |
| Пенициллины | Любой | Уменьшенная зона | Повышенная pH среды | Приемлемый уровень pH = 7,2–7,4. |
| Карбенициллин | P. aeruginosa ATCC 27853 | Уменьшенная зона | У контрольного штамма в ходе субкультивирования развилась устойчивость | См. Примечание |
| Тикарциллин/ клавуланат | E. coli ATCC 35218 | Уменьшенная зона | Клавулановая кислота могла разрушиться и потерять активность. | Сменить партию дисков. Проверьте условия хранения и герметичность упаковки. |
| Клиндамицин | S. aureus ATCC 25923 | Уменьшенная зона | Сниженная pH среды | Приемлемый уровень pH = 7,2–7,4. Инкубирование в атмосфере CO2 закисляет среду, поэтому его следует избегать. |
| Клиндамицин | S. aureus ATCC 25923 | Расширенная зона | Повышенная pH среды | Приемлемый уровень pH = 7,2–7,4. |
| Даптомицин | S. aureus ATCC 25923 | Уменьшенная зона | Понижено содержание Ca++ в среде | Сменить партию среды. |
| Макролиды | S. aureus ATCC 25923 | Уменьшенная зона | Сниженная pH среды | Приемлемый уровень pH = 7,2–7,4. Инкубирование в атмосфере CO2 закисляет среду, поэтому его следует избегать. |
| Макролиды | S. aureus ATCC 25923 | Расширенная зона | Повышенная pH среды | Приемлемый уровень pH = 7,2–7,4. |
| Хинолоны | Любой | Уменьшенная зона | Сниженная pH среды | Приемлемый уровень pH = 7,2–7,4. Инкубирование в атмосфере CO2 закисляет среду, поэтому его следует избегать. |
| Хинолоны | Любой | Расширенная зона | Повышенная pH среды | Приемлемый уровень pH = 7,2–7,4. |
| Тетрациклины | Любой | Расширенная зона | Сниженная pH среды | Приемлемый уровень pH = 7,2–7,4. Инкубирование в атмосфере CO2 закисляет среду, поэтому его следует избегать. |
| Тетрациклины | Любой | Уменьшенная зона | Повышенная pH среды | Приемлемый уровень pH = 7,2–7,4. |
| Тетрациклины | Любой | Уменьшенная зона | Повышено содержание Ca++ и/или Mg++ в среде | Сменить партию среды. |
| Тетрациклины | Любой | Расширенная зона | Понижено содержание Ca++ и/или Mg++ в среде | Сменить партию среды. |
| Сульфонамиды Триметоприм Ко-тримоксазол | E. faecalis ATCC 29212 | Зона 20 мм | Повышено содержание тимидина в среде | Сменить партию среды. |
| Различные | Любой | Расширенные зоны | Недостаточное количество посевного материала. Ошибка в приготовлении инокулюма. Слишком тонкий слой среды. Слабые ростовые свойства агара Мюллера-Хинтона. | Повторить исследование с использованием стандарта на 0,5 ед. МакФарланда или стандартизующего приспособления. Проверить годность и правильность хранения бариевого, латексного стандарта или стандартизующего устройства. Применять агар с толщиной слоя около 4 мм. Сменить партию среды Мюллера-Хинтона. |
| Различные | Любой | Уменьшенные зоны | Избыточное количество посевного материала. Ошибка в приготовлении инокулюма. Слишком толстый слой среды. Неприемлемые ростовые свойства агара Мюллера-Хинтона. | Повторить исследование с использованием стандарта на 0,5 ед. МакФарланда или стандартизующего приспособления. Проверить годность и правильность хранения бариевого, латексного стандарта или стандартизующего устройства. Применять агар с толщиной слоя около 4 мм. Сменить партию среды Мюллера-Хинтона. |
| Различные | Любой | Одна или несколько зон уменьшены или расширены. | Ошибка измерения. Ошибка записи. Дефектный диск. Неплотно прижатый к агару диск. | Перепроверить измерения и записи. Повторить тестирование. При сохранении «выскакивающих» результатов провести соответствующую коррекцию. |
| Различные | S. pneumoniae ATCC 49619 | Расширенная зона. Скудный газон роста. | Старая рабочая культура (более 18-20 ч) с большим содержанием нежизнеспособных клеток. | Провести субкультивирование или воспользоваться исходной культурой и повторить тест с молодой культурой. |
| Различные | Любой | Один из контрольных штаммов дает с тем же антибиотиком «выскакивающий» результат. | Проблема с одним из контрольных штаммов. | Повторить тест с данным штаммом для проверки воспроизводимости результата. Использовать другие штаммы с известным значением МПК. При сохранении «выскакивающих» результатов провести соответствующую коррекцию. |
| Различные | Любой | Два контрольных штамма дают с тем же антибиотиком «выскакивающий» результат. | Указывает на проблему с диском | Сменить партию дисков. Проверить условия хранения и герметичность упаковки. |
| Различные | Любой | Перекрывание зон | Слишком много дисков на чашке | Помещать на чашку диаметром 150 мм не более 12 дисков, а на 100-мм чашку не более 5 (или меньше для некоторых прихотливых бактерий, дающих большие зоны). |

Примечание: * следует избегать повторного субкультивирования контрольных штаммов; для контроля предпочтительнее пользоваться исходными культурами; рабочие культуры из лиофилизированных готовят согласно указаниям производителя; исходные культуры E. coli ATCC 35218 и K. pneumoniae ATCC 700603 перед использованием хранят при температуре не выше минус 60°С.